可燃气体检测报警器校准原始记录

仪器名称：可燃气体检测报警器

型号：   {{alert_type}}     出厂编号：   {{alert_num}}

制造单位：   {{alert_factory}}            量程：{{liangcheng}}%LEL

送检单位：浙江越鑫检测技术有限公司   地址：绍兴市越城区富盛镇董溪村37号

委托单位：   {{company_name}}         校准地点：  {{alert_num_place}}

样品校准前：  正常   样品校准后：  正常   异常情况说明：   无

温度：  {{temperature}} ℃       相对湿度：  {{humidity}}  %

其他说明：送样     现场     其他

校准使用标准器：

| 名称 | 编号 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 量值溯源/证书 | 有效期 | 使用前状态 | 使用后状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气中甲烷气体标准物质 | 156241182095 | 0.499% mol/mol | Urel=1.5% k=2 | GBW(E)061662 | 2027年7月8日 | 正常 | 正常 |
| 空气中甲烷气体标准物质 | 156261121167 | 2.01% mol/mol | Urel=1.5% k=2 | GBW(E)061662 | 2027年7月8日 | 正常 | 正常 |
| 空气中甲烷气体标准物质 | 156261121082 | 3.00% mol/mol | Urel=1.5% k=2 | GBW(E)061662 | 2027年7月8日 | 正常 | 正常 |
| 玻璃转子流量计 | 2774 | （0.3～3） L/min | 4.0级 | 2025E70-20-6176068001 | 2027年10月27日 | 正常 | 正常 |
| 玻璃转子流量计 | 2951 | （0.3～3） L/min | 4.0级 | 2025E70-20-6176068002 | 2027年10月27日 | 正常 | 正常 |
| 电子秒表 | 001# | （0～24）h | MPE：±0.5 s/d | 825033745 | 2026年9月14日 | 正常 | 正常 |
| 绝缘电阻表 | 211116699 | (0~500) MΩ | 10级 | 826004550 | 2027年2月24日 | 正常 | 正常 |
| 高纯氮气体标准物质 | 811001158 | ≥99.999% | Urel=0.0004% k=2 | GBW(E)061072 | 2027年6月30日 | 正常 | 正常 |

校准依据：  参照《JJG693-2011 可燃气体检测报警器检定规程》

计量标准名称：可燃气体检测报警器检定装置  不确定度：Urel=1.5%  k=2

测量范围：（0~100）%LEL

校准员：  徐翀         核验员：  徐君      校准日期：  {{date_now}}

- 外观及结构：      符合要求

- 标志和标识：      符合要求

- 通电检查：        符合要求

- 绝缘电阻：           /

- 报警功能及报警动作值

| 报警功能 | 实测报警示值（%LEL） |  |  | 报警动作值（%LEL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 | {{alarm_value_1}} | {{alarm_value_2}} | {{alarm_value_3}} | {{alarm_action_value}} |

- 示值误差

| 标气浓度（%LEL） | 仪器示值（%LEL） |  |  |  | 示值误差（%FS） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |
| 10.0 | {{indication_10_value_1}} | {{indication_10_value_2}} | {{indication_10_value_3}} | {{indication_10_avg}} | {{indication_10_error}} |
| 40.2 | {{indication_40_value_1}} | {{indication_40_value_2}} | {{indication_40_value_3}} | {{indication_40_avg}} | {{indication_40_error}} |
| 60.0 | {{indication_60_value_1}} | {{indication_60_value_2}} | {{indication_60_value_3}} | {{indication_60_avg}} | {{indication_60_error}} |

- 重复性

| 标气浓度（%LEL） | 仪器示值（%LEL） |  |  |  |  |  | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 40.2 | {{repeat_value_1}} | {{repeat_value_2}} | {{repeat_value_3}} | {{repeat_value_4}} | {{repeat_value_5}} | {{repeat_value_6}} | {{repeatability}} |

- 响应时间

| 标准气体（%LEL） | 响应时间（s） |  |  | 平均值（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.2 | {{response_time_1}} | {{response_time_2}} | {{response_time_3}} | {{response_time_avg}} |

- 漂移

| 时间 | 0 | 1h (10min) | 2h (20min) | 3h (30min) | 4h (40min) | 5h (50min) | 6h (60min) | ∆Z(%) | ∆S(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程示值（%LEL） | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 量程示值（%LEL） | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

- 不确定度（引用自计量标准技术报告）

| 标准气体（%LEL） | 扩展不确定度U（%LEL）（k=2） |
| --- | --- |
| 10.0 | 0.5 |
| 40.2 | 0.9 |
| 60.0 | 1.0 |